	№
	Наименование товара и его технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	1
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции (амплификатор) в режиме «реального времени» (количество 1 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	
	Амплификатор детектирующий - предназначен для проведения полимеразной цепной реакции в амплификационных пробирках 0,2 мл и для регистрации результатов ПЦР при использовании комплектов реагентов, основанных на принципах ПЦР в режиме реального времени.
	

	
	Общие требования:
	

	1*
	Количество тестов за один цикл в формате пробирок по 0,2 мл;
	

	2
	Производительность  за сутки при постановке одного теста,;
	

	3
	Работа в режиме 24 часа в течение 7 дней в неделю;
	

	4
	Автономная работа без компьютера, или при выходе из строя компьютера (завершение работы аппарата без потери данных);
	

	5
	Формат термоблока – Плашечный; Роторный;
	

	6
	Емкость термоблока не менее 96 лунок;
	

	7
	Объем реакционной смеси (допустимый), мкл 10 – 100;
	

	8
	Дисплей. Возможность управления с или без персонального компьютера;
	

	9
	Динамический диапазон, log ~ 9;
	

	10
	Расходные материалы для ПЦР-анализа стандартные и низкопрофильные (оптически прозрачные микропробирки, стрипы) Наличие (объемом 0,2 мл);
	

	11
	Автоматическая настройка высоты пробирок;
	

	12
	Наличие изолированных псевдоблоков если применяется иная технология описать её (необязательный параметр);
	

	13
	Независимое управление псевдоблоками (управление температурой при синхронном по времени профиле) (необязательный параметр характеризующий параметр П.12.);
	

	14
	Разница температур между псевдоблоками при независимом управлении, 0-6°С;
	

	15
	Наличие нагреваемой крышки (не менее 105°С);
	

	16
	Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля элементами Пелтье (2 элемента) Наличие блока,  для запуска приложений с различными температурами отжига праймеров, позволяет устанавливать различные, жестко дискретные, температуры по блоку и обеспечивает отсутствие краевого эффекта.

 (иные системы рассматриваются, участник должен предоставить описание системы и подтвердить выполнение оборудованием функционального назначения закупаемого оборудования);
	

	17
	Форсированный режим нагрева/охлаждения матрицы;
	

	18
	Дискретность установки температур, 0,1°С;
	

	19
	Диапазон температуры 0-100°С;
	

	20
	Точность поддержания температуры, не менее±0,2 °С;
	

	21
	Однородность температуры, ±0,15°С;
	

	22
	Максимальная скорость нагревания, 6.5°С;
	

	23
	Максимальная скорость охлаждения, 6,5°С;
	

	24
	Средняя скорость нагревания, не менее 3,3°С;
	

	25
	Средняя скорость охлаждения, в интервале 2,1°С- 3.9°С ;
	

	26
	Источник возбуждения белый Светодиод (LED);
	

	27
	Спектральный диапазон, 470-630 нм;
	

	28
	Камера На основе ПЗС-детектора или CMOS;
	

	29
	Детектор ПЗС-матрица;
	

	30
	Количество каналов детекции – не менее 6 каналов;
	

	31
	Одновременная детекция сигнала в каждой лунке;
	

	32
	Время сканирования по всем каналам, не более 20сек;
	

	33
	Порог чувствительности, приведенный к количеству флуорофора  0,05х10Е-12М;
	

	34
	Калиброванные красители (по каналам) Fam; Hex; Rox; Су5;
	

	35
	Совместимость с другими флуорофорами: Fam – SybrGreen; Hex - VIC, R6G; Rox – TAMRA;      
	

	36
	Отсутствие необходимости калибровки;
	

	37
	Заводская прекалибровка прибора;
	

	38
	Автономный режим работы  (без использования управляющего компьютера или возможность завершения начатого цикла при отключении компьютера без потери данных текущего цикла).
	

	
	Технологии, тесты:
	

	1
	Анализ кривых плавления;
	

	2
	Абсолютный и относительный количественный анализ.
	

	
	Требования к специализированному программному обеспечению:
	

	1
	Интерфейс с ПК USB 2.0 highspeed;
	

	2
	Интеграция в ЛИС;
	

	3
	Формат экспорта данных: .xml, .txt;
	

	4
	Операционная система совместимость:

Windows® XP, Windows®Vista; Windows® 8, Windows® 10 и выше, 
	

	5
	Управление с помощью одного компьютера несколькими приборами;
	

	6
	Программное обеспечение с многоязыковым интерфейсом (русский/английский);
	

	7
	Возможность заполнения столбца «идентификатор» протокола путём копирования информации из любого редактора через буфер обмена Windows;
	

	8
	Возможность исправления ошибок оператора во время и после работы программы;
	

	9
	Автономная работа прибора после запуска программы амплификации с его автоматическим выключением или переходом в режим «хранения» (по выбору оператора);
	

	10
	Возможность обрабатывать результаты предыдущих амплификаций  в ходе выполнения текущей программы амплификации;
	

	11
	Возможность защиты выполнения программы путём двукратного дублирования записи результатов реакции;
	

	12
	Возможность апгрейда программного обеспечения;
	

	13
	Возможность экспорта из прибора «сырых» данных, включая исходное видеоизображение тестируемых образцов;
	

	14
	Возможность использования готовых файлов с параметрами тестов (ini-файлов);
	

	15
	Возможность многократного использования результатов построения «стандартной кривой»;
	

	16
	Программная компенсации кросс-тока.
	

	
	Электропитание:220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем;
	

	
	Документация:
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке;
	

	
	Гарантии:
	

	
	Гарантийный период 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию;
	

	
	Оборудование должно быть протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте. 
	

	
	Инструктаж (на русском языке):
	

	
	Инструктаж должен быть проведён Поставщиком или местным агентом на рабочем месте.
	

	
	Соответствие стандартам производства и качества (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика):
	

	
	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:20xх или эквивалентным стандартам;
	

	
	Соответствовать международным стандартам товара ISO 13485 :20xх или эквивалентным стандартам;
	

	
	Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	
	Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
	

	
	Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 г.
	


2

	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	11
	ПЦР-бокс  (количество 1 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	
	ПЦР-бокс  предназначен для обеспечения изолированного от внешней среды пространства в ПЦР лаборатории для переноса проб и работы с реактивами.
	

	
	Технические и функциональные требования:
	

	1
	Настольное исполнение бокса;
	

	2
	Цельнометаллический корпус с покрытием устойчивым к обработке агрессивными дезинфецирующими веществами и УФО излучению;
	

	3
	Плоская столешница из нержавеющей стали;
	

	4
	Габаритные размеры рабочей камеры ПЦР-бокса, мм (ШхГхВ) ~1015х530х535;
	

	5
	Освещение рабочей поверхности, не менее, 1000 Лк;
	

	6
	Таймер УФ-облучения – наличие;
	

	
	Документация:
	

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
	

	
	Гарантии:
	

	
	Гарантийный период: 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки;
	

	
	Ввод в эксплуатацию: оборудование должно быть установлено, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте.
	

	
	 Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 г.
	


3

	

	Ламинарный шкаф- 1 шт

	Назначение: предназначен для работы с чистыми препаратами и микробными культурами, а также для проведения других 
технологических процессов, требующих очищенной от пыли и микробных аэрозолей атмосферы.    

	Общие требования:

	Напольное исполнение (с подставкой);

	Био- защита - отсутствие риска контаминации из пленума;

	Класс защиты II (согласно классификации ВОЗ);

	Класс чистоты воздуха в рабочем пространстве:по ОСТ 42.510-98: А по ГОСТ Р ISO 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм): 5 ISO;

	Класс установленных фильтров – HEPA (по ГОСТ Р 51251-99: H14);

	Степень рециркуляции воздуха -  85%;

	Производительность по рециркуляционному воздуху: «макс.» 800м3/час;  «мин.» - 300м3/час;

	Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,5 мкм -  99,99 %;

	Средняя скорость воздушного потока на выходе из фильтра в рабочую камеру не менее: «макс – 0.35 м/с; «мин.» - 0.15 м/с;

	Габариты рабочей камеры, не менее (ДхШхВ)– 1115х505х690 мм;

	Внешние габариты, не более (ДхШхВ) – 1170х752х1180 мм;

	Возможность фиксации передней панели в рабочем состоянии;

	Уровень шума – не более 60 Дб;

	Срок службы при 8-часовой работе – не менее 4 лет;

	Время непрерывной работы – не ограниченное;

	Внутренняя поверхность фильтров обеззараживается УФ- лампой;

	Мощность бактерицидных облучателей в обрабатываемом потоке воздуха не менее 8 Вт.;

	Мощность бактерицидных облучателей в рабочей зоне приблизительно 30 Вт.;

	Освещение рабочей поверхности – не менее 1000 Лк;

	Поверхность бокса - стойкая к обработке дезинфицирующими растворами и УФО;

	Поверхность рабочей зоны гладкая без перфораций;

	Все системы электроуправления расположены за пределами основного корпуса бокса;

	Встроены не менее 3 розеток;

	Электросеть - 220 В, 50 Гц, европейский разъем;

	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:ххх или эквивалентным стандартам.

	Изделие должно иметь СE маркировку.

	Инструкция по использованию на русском языке  (один экземпляр для каждого изделия);

	Гарантийный период 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки; 

	Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на проектном месте. 


4

	№
	Наименование товара и его технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	3
	Центрифуга -вортекс (количество 2 комплекта)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	
	Назначение: встряхиватель-вортекс универсальное устройство предназначенное для смешивания и встряхивания реакционной смеси в микропланшетах или пробирках в широком диапазоне.
	

	
	Технические требования:
	

	
	Инфракрасный детектор воспринимающий наличие тест пробирок и автоматически запускающий встряхивание без необходимости давления
	

	
	Диапазон колебаний не менее чем от 0 до 3000 об\мин.;
	

	
	Размеры,  не превышающие 22 см в диаметре и 6 см в высоту, позволяют  использовать прибор внутри холодильника или инкубатора.
	

	
	Электропитание:220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем;
	

	
	Соответствие стандартам производства и качества (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика):
	

	
	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:20хх или эквивалентным стандартам.
	

	
	Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	
	Документация: Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию  на английском или русском языке.
	

	
	Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте.
	

	
	Гарантийный период – Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 г.
	


5
	№
	Наименование товара и его технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	2
	Высокоскоростная микроцентрифуга в комплекте с пробирками и штативами (количество 1 комплект)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	1.
	Высокоскоростная микроцентрифуга.
	

	
	Предназначена: для выделения РНК/ДНК из образцов.
	

	
	Технические требования:
	

	
	Максимальная скорость не менее 14500 обор\мин (14500 g);
	

	
	Угловой ротор  полностью автоклавируемый для не менее чем 12 пробирок – 1,5 мл. 
- 1 шт.;
	

	
	Наличие адаптера для пробирок: не менее чем 12 пробирок - 0,2 мл.

 - 1 шт.;
	

	
	Таймер встроенный с продолжительностью работы не менее 90 мин.;
	

	
	Жидкокристаллический дисплей, отражающий скорость и время вращения.
	

	
	Электропитание: 220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем.
	

	
	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:20хх или эквивалентным стандартам. Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	
	Оборудование должно быть инсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте.
	

	
	Гарантийный период не менее 12 месяцев со дня сдачи оборудования в эксплуатацию.
	

	
	Все товары должны быть новыми, выпущенными не ранее 2020 г.
	


6
	№
	Наименование товара и его технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	4
	Термостат - Термомиксер (Охлаждающе-нагревающе-смешивающее устройство)

  (количество 1 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	
	Назначение: Термостат) настольный прибор  с нагреванием пробирок и микропланшет для проведения реакций лигирования, инкубации и деактивации ферментных реакций, сохранения библиотек РНК/ДНК и ферментов.
	

	
	Технические требования:
	

	
	Температурный диапазон не менее от -10С  до +100С;
	

	
	Точность поддерживания температуры не более 1С;
	

	
	Встроенный орбитальный встряхиватель с диапазоном колебаний не менее 200-1000 об\мин.;
	

	
	Наличие возможности программирования всех действий;
	

	
	Сохранение в памяти не менее 5 программ по 10 шагов (действия: температура, время, скорость встряхивания и интервалы);
	

	
	Таймер с рабочим временем до 30 суток;
	

	
	Возможность автоматического повторения каждой программы не менее чем 99 раз.
	

	
	Электропитание:220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем;
	

	
	Соответствие стандартам производства и качества (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика):
	

	
	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:ххх или эквивалентным стандартам.
	

	
	Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	
	Документация: Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию  на английском или русском языке.
	

	
	Ввод в эксплуатацию: оборудование должно быть установлено, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте.
	

	
	Гарантийный период – Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 г.
	


7
	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	8,9,10,11,12
	Комплект дозаторов для ПЦР 
	

	
	Модели:
	

	
	Производитель и страна Происхождения товара:
	

	
	Комплектация набора дозаторов и принадлежностей:

1. Одноканальный дозатор 0,5 – 10 мкл



- 2 шт.;

2. Одноканальный дозатор 2 – 20 мкл   



- 2 шт.;

3. Одноканальный дозатор 20 – 200 мкл   



- 2 шт.;

4. Одноканальный дозатор 100 – 1000 мкл   


- 2 шт.;

5. Штатив многоместный для одноканальных дозаторов 

- 2 шт.


	

	
	
Технические и функциональные требования:

· Пипетки-дозаторы механические, автоматические, переменного объема;

· Величина переменного объема пипеток может варьировать, но в комплекте они должны обеспечивать работу в диапазоне 0,5 – 1000 мкл;

· Все части пипеток должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и возможностью автоклавирования;

· Пипетки или их части должны иметь различный цвет в соответствии с их рабочим объемом;

· Индикация объемов и регулировки на ручке;
· Механизм дозатора не должен требовать периодической смазки;

· Повторная калибровка и чистка дозатора должна быть простой с возможностью осуществления в условиях лаборатории.
	

	1.1.
	Пипетка – дозатор автоматическая, одноканальная, переменного объема 0,5-10 мкл.
	

	
	Вместимость, мкл
- 0,5-10 мкл;

Точность,%

- (0,1;

Погрешность CV% 
- 0,8.

Соответствие стандартам ISO 9001 и ISO14001; ISO17025 или аналогичным. Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	1.2.
	Пипетка – дозатор автоматическая, одноканальная, переменного объема 2-20 мкл.
	

	
	Вместимость, мкл
- 5-50;

Точность,%

- (0,7;

Погрешность CV% 
- 0,4.

Соответствие стандартам ISO 9001 и ISO14001; ISO17025 или аналогичным. Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	1.3.
	Пипетка – дозатор автоматическая, одноканальная, переменного объема 20-200 мкл.
	

	
	Вместимость, мкл
- 20-200;

Точность,%

- (0,5;

Погрешность CV% 
- 0,2.

Соответствие стандартам ISO 9001 и ISO14001; ISO17025 или аналогичным. Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	1.4.
	Пипетка – дозатор автоматическая, одноканальная, переменного объема 100-1000 мкл.
	

	
	Вместимость, мкл
- 100-1000;

Точность,%

- (0,5;

Погрешность CV% 
- 0,2.

Соответствие стандартам ISO 9001 и ISO14001; ISO17025 или аналогичным. Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	1.5.
	Штатив многоместный для автоматических, одноканальных дозаторов.
	

	
	Материал изготовления пластик (если иной указать). Количество гнезд для одноканальных дозаторов не менее 4.
	

	
	Соответствие стандартам ISO 9001.
	


8

	№
	Наименование товара и его  характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы

(Кат № и № стр.)

	5
	Аспиратор (электроотсос с колбой ловушкой) (количество 1 шт.)
	

	
	Модель:
	

	
	Производитель и страна происхождения:
	

	
	Аспиратор (отсасыватель с колбой ловушкой)
	

	
	Назначение: Аспиратор (электроотсос с колбой ловушкой) предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта со стенок пробирок Эппендорфа при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул в ПЦР лаборатории.
	

	
	Технические требования:
	

	
	Наличие колбы ловушки объемом не менее 1л;
	

	
	Наличие аспирационного микробиологического фильтра;
	

	
	Вакуум не менее 200 мбар;
	

	
	Электропитание:220 В +/-10%, 50/60 Гц, шнур питания - Европейский разъем;
	

	
	Соответствие стандартам производства и качества (копии сертификатов должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью Поставщика):
	

	
	Соответствовать международным стандартам производства ISO 9001:20хх или эквивалентным стандартам.
	

	
	Изделие должно иметь СE маркировку.
	

	
	Документация: Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию  на английском или русском языке.
	

	
	Ввод в эксплуатацию: оборудование должно быть установлено, протестировано и сдано в эксплуатацию Поставщиком на рабочем месте.
	

	
	Гарантийный период: не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.
	

	
	Изделие должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 г.
	


9

	№
	Наименование товара и его медико-технические характеристики
	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы 

(Кат № и № стр.)

	13, 14, 15
	Комплект штативов для ПЦР
	

	
	Модели:
	

	
	Производитель и страна Происхождения товара:
	

	
	6. 
	

	1.1.
	Штатив для пробирок 50х 1,5 мл "рабочее место" -2 шт
	

	
	Материал изготовления оргстекло (если иной указать);

Для пробирок 1.5 мл;
72 лунки: 6 рядов по 12 лунок;
Форма лунок – коническая;
Резиновые ножки против скольжения штатива по столу.
	

	1.2.
	Штатив "рабочее место" 96 лунок, 0,2 мл.- 1
	

	
	Материал изготовления оргстекло (если иной указать);

Для пробирок 0,2 мл;
Форма лунок – коническая;
Резиновые ножки против скольжения штатива по столу.
	

	1.3.
	Штатив 96-луночный двусторонний для микропробирок 0,5-1,5 мл с крышкой- 1
	

	
	Материал изготовления полипропилен (если иной указать). 
Для пробирок 0,5 мл и 1,5 мл;
96 лунок: 8 рядов по 12 лунок;
Одна из сторон должна вмещать 96 пробирок объемом 0,5 мл.;

Другая сторона предназначена для пробирок объемом 1,5 мл;

Ячейки для пробирок на 0,5 мл должны быть разделены координатной сеткой, которая облегчает идентификацию проб;

Разноцветные цвета в наборе; 

Наличие пластиковой крышки, плотно закрывающей данный штатив.
	


